## Slide 1
*1：電源電圧が途絶した場合、バッテリにて動作継続。AC電源低下アラーム鳴動。オプション
により1時間もしくは4時間作動。バッテリ動作残り2分でアラーム鳴動。ただし、PB840専用
806コンプレッサおよび加温加湿器は作動しません。
*2：酸素供給圧が途絶した場合、空気21%で換気継続。酸素供給源低下アラーム鳴動。
*3：空気供給圧が途絶した場合、酸素100 %で換気継続。空気供給源低下アラーム鳴動。
 | PB840 with 806compressor |  |  |  |  |  |  | 
電源電圧*1 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○
酸素供給圧*2 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ×
空気供給圧*3 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ×
機器状態 | 正常換気 | バッテリ駆動にて正常換気 | FiO2：21%で換気継続。 | 正常換気（コンプレッサへ自動切替） | FiO2：100%で換気継続。 | 換気停止 | FiO2：21%で換気継続。 | FiO2：21%で換気継続。
 | PB840 without 806compressor |  |  |  |  |  |  | 
電源電圧*1 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○
酸素供給圧*2 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ×
空気供給圧*3 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ×
機器状態 | 正常換気 | バッテリ駆動にて正常換気 | FiO2：21%で換気継続。 | 正常換気（コンプレッサへ自動切替） | FiO2：100%で換気継続。 | 換気停止 | FiO2：21%で換気継続。 | 換気停止

## Slide 2
 | PB700 Series |  |  |  | 
電源電圧*1 | ○ | × | ○ | × | ○
酸素供給圧*2 | ○ | ○ | × | × | ×
機器状態 | 正常換気 | バッテリ駆動にて正常換気 | FiO2：21%で換気継続。 | バッテリ駆動。 FiO2：21%で換気継続。 | FiO2：21%で換気継続。
*1：電源電圧が途絶した場合、バッテリにて動作継続。AC電源低下アラーム鳴動。内蔵バッテ
リにより2 時間30分作動。外部バッテリ接続時は7時間作動。バッテリ動作残り5分でア
ラーム鳴動。ただし、加温加湿器は作動しません。
*2：酸素供給圧が途絶した場合、空気21%で換気継続。酸素供給源低下アラーム鳴動。
PB700Seriesは部屋の中の空気を機器内部に取り込み21%のガスを患者様に供給できます。
よって、酸素供給圧が途絶した場合でも、21%のガスで換気を継続します。